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ANEXO I
[bookmark: _GoBack]PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X (CONJUNTO RADIOLÓGICO DIGITAL) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
1. OBJETO
A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio X Digital (Conjunto Radiológico Digital), composto por gerador de microprocessador de alta frequência, para a Secretaria de Saúde de Santo Antônio das Missões, com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA
A aquisição do equipamento é essencial para o fortalecimento da infraestrutura de saúde do município, proporcionando diagnósticos precisos e agilizando o atendimento à população. A inclusão de um aparelho de Raio X digital permitirá:
Melhoria na capacidade diagnóstica: O equipamento digital oferece imagens de alta qualidade, com maior detalhamento, facilitando diagnósticos rápidos e precisos.
Eficiência operacional: A tecnologia digital reduz o tempo de exposição à radiação e elimina a necessidade de processamento manual de filmes.
Economia a longo prazo: A digitalização das imagens reduz custos com materiais químicos e armazenamento físico de filmes radiológicos.
Integração com sistemas digitais: A compatibilidade com sistemas PACS (Picture Archiving and Communication System) facilita o armazenamento, compartilhamento e arquivamento de exames, promovendo uma gestão mais eficiente dos dados de saúde.
Atenção à população: O equipamento é imprescindível para atender às demandas de diagnóstico por imagem na unidade de saúde, especialmente em casos de urgência e emergência.
Com base na Lei nº 14.133/2021, esta aquisição busca assegurar transparência, economicidade e eficiência na contratação.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
3.1 Configurações Gerais do Equipamento
Aparelho novo;
Gerador de microprocessador de alta frequência;
Potência mínima de 80 kW;
Tensão variável entre 40 kV a 150 kV ou superior;
Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou superior;
Tempo de exposição variável de 4 ms ou menor a 4 s ou maior;
mAs variável entre 10 mAs ou menor a 600 mAs ou maior;
Tubo de Raios X:
Foco fino de 0,6 mm;
Foco grosso de 1,2 mm ou menor;
Ânodo giratório com rotação mínima de 9.000 RPM;
Capacidade térmica mínima do ânodo de 330 kHU;
Inserção de filtros adicionais de Cu ou Al.
3.2 Estativa Porta-Emissor
Tipo Chão-Chão;
Coluna com deslocamento longitudinal de no mínimo 200 cm;
Rotável sobre eixo horizontal em +/- 90 graus, com travas em 0 graus, +/- 90 graus;
Diafragma luminoso com colimação manual ou automática;
Sistema de freios eletromagnéticos.
3.3 Mesa Bucky
Grade antidifusora com:
Mínimo de 40 lp/cm;
Foco de no mínimo 100 cm, relação de 8:1 ou 10:1;
Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm;
Curso total de deslocamento longitudinal de no mínimo 72 cm;
Curso total de deslocamento lateral/transversal de 20 cm aproximadamente;
Capacidade de peso suportado de no mínimo 200 kg;
Sistema de freios eletromagnéticos.

3.4 Bucky Mural
Deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão;
Grade antidifusora de mínimo 40 lp/cm;
Distância focal de 100 cm a 180 cm;
Sistema de freio eletromagnético.

3.5 Detector Plano
Detector com dimensões mínimas de 42 x 42 cm ou maior;
Detector com fio ou sem fio (móvel) com cintilador de Iodeto de Césio;
Matriz ativa de no mínimo 3000 x 3000 pixels;
Profundidade de imagem pós-processada de 14 bits ou maior;
Compatibilidade com sistema PACS, permitindo manipulação, transmissão e armazenamento de imagens digitais.

3.6 Estação de Trabalho
CPU de alto desempenho com:
Monitor de alta resolução de no mínimo 17 polegadas;
Memória RAM de 2 GB ou maior;
Capacidade de armazenamento para no mínimo 1.000 imagens;
Software de aquisição e gerenciamento de imagens digitais com suporte a formato DICOM 3.0;
Processamento de imagem com possibilidade de harmonização de imagens.

Impressora compatível para impressão de imagens radiográficas:
Resolução de impressão mínima de 500 dpi;
Capacidade de impressão de dois tamanhos simultâneos;
Impressão de pelo menos 70 películas por hora, no tamanho 35x43cm;
Capacidade de carregamento à luz do dia;
Conectividade DICOM sem a necessidade de acessórios externos;
Acompanhar nobreak compatível com a impressora.
3.7 Outras Características
Equipamento com registro ativo na ANVISA;
Garantia mínima de 12 meses;
Treinamento completo para operação e manutenção básica, realizado por equipe especializada.
4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA
Prazo de entrega: O fornecedor deverá realizar a entrega do equipamento no prazo máximo de 60 dias após a assinatura do contrato;
Local de entrega: Pronto atendimento da Secretaria de Saúde de Santo Antônio das Missões;
Instalação: Incluída no fornecimento, com configuração completa e verificção do funcionamento;
Treinamento: O treinamento da equipe deverá ocorrer em data agendada entre a secretaria de saúde de a empres responsável após a instalação.

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
O julgamento será realizado com base no menor preço, conforme preconizado pela Lei nº 14.133/2021, atendendo a todas as especificações exigidas neste Termo de Referência.
6. VALOR DE REFERÊNCIA
O valor de referência conforme pesquisa de preço em anxo ao presente processo administrativo é de R$ 325.333,33 (trezentos e vinte cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os fornecedores devem apresentar documentação que comprove a conformidade do equipamento com as especificações exigidas;
O contrato poderá ser rescindido em caso de descumprimento dos prazos ou especificações estabelecidas;
A execução do contrato deverá respeitar integralmente os preceitos da Lei nº 14.133/2021.
Santo Antônio das Missões, 22 de janeiro de 2025.

Lauro Barros Boccacio
Secretário de Saúde
MSR – 6626                                                                                                                                                                                                               Secretaria de Saúde
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