ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X (CONJUNTO RADIOLÓGICO DIGITAL) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

### 1. OBJETO

A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio X Digital (Conjunto Radiológico Digital), composto por gerador de microprocessador de alta frequência, para a Secretaria de Saúde de Santo Antônio das Missões, com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência.

### 2. JUSTIFICATIVA

A aquisição do equipamento é essencial para o fortalecimento da infraestrutura de saúde do município, proporcionando diagnósticos precisos e agilizando o atendimento à população. A inclusão de um aparelho de Raio X digital permitirá:

Melhoria na capacidade diagnóstica: O equipamento digital oferece imagens de alta qualidade, com maior detalhamento, facilitando diagnósticos rápidos e precisos.

Eficiência operacional: A tecnologia digital reduz o tempo de exposição à radiação e elimina a necessidade de processamento manual de filmes.

Economia a longo prazo: A digitalização das imagens reduz custos com materiais químicos e armazenamento físico de filmes radiológicos.

Integração com sistemas digitais: A compatibilidade com sistemas PACS (Picture Archiving and Communication System) facilita o armazenamento, compartilhamento e arquivamento de exames, promovendo uma gestão mais eficiente dos dados de saúde.

Atenção à população: O equipamento é imprescindível para atender às demandas de diagnóstico por imagem na unidade de saúde, especialmente em casos de urgência e emergência.

Com base na Lei nº 14.133/2021, esta aquisição busca assegurar transparência, economicidade e eficiência na contratação.

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

#### 3.1 Configurações Gerais do Equipamento

Aparelho novo;

Gerador de microprocessador de alta frequência;

Potência mínima de 80 kW;

Tensão variável entre 40 kV a 150 kV ou superior;

Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou superior;

Tempo de exposição variável de 4 ms ou menor a 4 s ou maior;

mAs variável entre 10 mAs ou menor a 600 mAs ou maior;

Tubo de Raios X:

Foco fino de 0,6 mm;

Foco grosso de 1,2 mm ou menor;

Ânodo giratório com rotação mínima de 9.000 RPM;

Capacidade térmica mínima do ânodo de 330 kHU;

Inserção de filtros adicionais de Cu ou Al.

#### 3.2 Estativa Porta-Emissor

Tipo Chão-Chão;

Coluna com deslocamento longitudinal de no mínimo 200 cm;

Rotável sobre eixo horizontal em +/- 90 graus, com travas em 0 graus, +/- 90 graus;

Diafragma luminoso com colimação manual ou automática;

Sistema de freios eletromagnéticos.

#### 3.3 Mesa Bucky

Grade antidifusora com:

Mínimo de 40 lp/cm;

Foco de no mínimo 100 cm, relação de 8:1 ou 10:1;

Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm;

Curso total de deslocamento longitudinal de no mínimo 72 cm;

Curso total de deslocamento lateral/transversal de 20 cm aproximadamente;

Capacidade de peso suportado de no mínimo 200 kg;

Sistema de freios eletromagnéticos.

3.4 Bucky Mural

Deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão;

Grade antidifusora de mínimo 40 lp/cm;

Distância focal de 100 cm a 180 cm;

Sistema de freio eletromagnético.

3.5 Detector Plano

Detector com dimensões mínimas de 42 x 42 cm ou maior;

Detector com fio ou sem fio (móvel) com cintilador de Iodeto de Césio;

Matriz ativa de no mínimo 3000 x 3000 pixels;

Profundidade de imagem pós-processada de 14 bits ou maior;

Compatibilidade com sistema PACS, permitindo manipulação, transmissão e armazenamento de imagens digitais.

3.6 Estação de Trabalho

CPU de alto desempenho com:

Monitor de alta resolução de no mínimo 17 polegadas;

Memória RAM de 2 GB ou maior;

Capacidade de armazenamento para no mínimo 1.000 imagens;

Software de aquisição e gerenciamento de imagens digitais com suporte a formato DICOM 3.0;

Processamento de imagem com possibilidade de harmonização de imagens.

Impressora compatível para impressão de imagens radiográficas:

Resolução de impressão mínima de 500 dpi;

Capacidade de impressão de dois tamanhos simultâneos;

Impressão de pelo menos 70 películas por hora, no tamanho 35x43cm;

Capacidade de carregamento à luz do dia;

Conectividade DICOM sem a necessidade de acessórios externos;

Acompanhar nobreak compatível com a impressora.

#### 3.7 Outras Características

Equipamento com registro ativo na ANVISA;

Garantia mínima de 12 meses;

Treinamento completo para operação e manutenção básica, realizado por equipe especializada.

### 4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA

Prazo de entrega: O fornecedor deverá realizar a entrega do equipamento no prazo máximo de 60 dias após a assinatura do contrato;

Local de entrega: Pronto atendimento da Secretaria de Saúde de Santo Antônio das Missões;

Instalação: Incluída no fornecimento, com configuração completa e verificção do funcionamento;

Treinamento: O treinamento da equipe deverá ocorrer em data agendada entre a secretaria de saúde de a empres responsável após a instalação.

### 5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O julgamento será realizado com base no menor preço, conforme preconizado pela Lei nº 14.133/2021, atendendo a todas as especificações exigidas neste Termo de Referência.

### 6. VALOR DE REFERÊNCIA

O valor de referência conforme pesquisa de preço em anxo ao presente processo administrativo é de R$ 325.333,33 (trezentos e vinte cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

### 7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os fornecedores devem apresentar documentação que comprove a conformidade do equipamento com as especificações exigidas;

O contrato poderá ser rescindido em caso de descumprimento dos prazos ou especificações estabelecidas;

A execução do contrato deverá respeitar integralmente os preceitos da Lei nº 14.133/2021.

Santo Antônio das Missões, 22 de janeiro de 2025.

Lauro Barros Boccacio

Secretário de Saúde